## Residuais BQF002 - I=110A (2)
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | avg_L.Bn(T/m^n-2) | std_L.Bn(T/m^n-2) | avg_angulo(rad) | std_angulo(rad) | avg_Nn/NnIma@17.5mm | std_Nn/NnIma@17.5mm | avg_Sn/NnIma@17.5mm | std_Sn/NnIma@17.5mm
1 | 0.00011302 | 1.5006e-07 | 5.0131e-05 | 5.2322e-07 | 0.00012364 | 2.7241e-07 | 0 | 0 | -39.0476 | 0 | -17.3205 | 0
2 | -4.1196 | 1.2022e-05 | 0.0034994 | 3.4916e-05 | 4.1196 | 1.204e-05 | 0 | 0 | 24908.47 | 0 | -21.1585 | 0
3 | -0.0094508 | 0.00032823 | 0.16113 | 0.0019248 | 0.16141 | 0.0019207 | -0.50404 | 0.002191 | 1 | 0 | -17.0493 | 0
4 | 0.79914 | 0.054986 | -1.3623 | 0.085382 | 1.5794 | 0.085284 | 0 | 0 | -1.4798 | 0 | 2.5226 | 0
5 | -8.5006 | 3.3633 | 10.4937 | 7.3506 | 13.5047 | 5.6315 | 0 | 0 | 0.27546 | 0 | -0.34004 | 0
6 | 50865.49 | 155.485 | 391.06 | 444.5444 | 50866.99 | 151.1422 | 0 | 0 | -28.8448 | 0 | -0.22176 | 0
7 | -179528.1 | 21555.02 | -74483.13 | 18296.41 | 194365.8 | 22008.77 | 0 | 0 | 1.7816 | 0 | 0.73916 | 0
8 | 4820988 | 1012977 | 1789948 | 1075248 | 5142552 | 745632.6 | 0 | 0 | -0.83725 | 0 | -0.31086 | 0
9 | 448659700 | 36366210 | 37046910 | 74056460 | 450186600 | 44473970 | 0 | 0 | -1.3636 | 0 | -0.11259 | 0
10 | -527985700000 | 2723265000 | 11007800000 | 4586482000 | 528100400000 | 2793601000 | 0 | 0 | 28.0814 | 0 | -0.58546 | 0
11 | -583719800000 | 137092100000 | -46433760000 | 191396000000 | 585563800000 | 111650800000 | 0 | 0 | 0.5433 | 0 | 0.043218 | 0
12 | 21157160000000 | 6431921000000 | -21588680000000 | 15091540000000 | 30227410000000 | 9231401000000 | 0 | 0 | -0.34461 | 0 | 0.35164 | 0
13 | 1357482000000000 | 934285700000000 | 221137700000000 | 867395900000000 | 1375376000000000 | 599524200000000 | 0 | 0 | -0.38694 | 0 | -0.063034 | 0
14 | 3.9493e+17 | 41155340000000000 | 1.5767e+17 | 54875360000000000 | 4.2524e+17 | 44047670000000000 | 0 | 0 | -1.97 | 0 | -0.78649 | 0
15 | 6.3132e+17 | 1.8286e+18 | -3.9107e+18 | 2.8626e+18 | 3.9613e+18 | 1.7181e+18 | 0 | 0 | -0.055111 | 0 | 0.34138 | 0
BQF-002 I = 110A
Gradiente [T] | Erro Gradiente [T] | Desl. Normal [µm] | Erro Desl. Normal [µm] | Desl. Skew [µm] | Erro Desl. Skew [µm] | Ângulo [rad] | Erro Ângulo [rad]
-4.1196 | 1.2022e-05 | -27.4338 | -0.036425 | -12.1689 | -0.12701 | 0 | 0
PosX[m] | Residual Normal | Residual Skew
-0.0175 | -0.00028865 | 0.00069899
-0.0165 | -0.00040205 | 0.00068342
-0.0155 | -0.00043266 | 0.00065463
-0.0145 | -0.00041209 | 0.00061826
-0.0135 | -0.00036353 | 0.00057762
-0.0125 | -0.00030316 | 0.00053464
-0.0115 | -0.00024155 | 0.00049046
-0.0105 | -0.00018502 | 0.00044577
-0.0095 | -0.00013676 | 0.000401
-0.0085 | -9.782e-05 | 0.00035641
-0.0075 | -6.7884e-05 | 0.0003122
-0.0065 | -4.5851e-05 | 0.00026849
-0.0055 | -3.0256e-05 | 0.00022536
-0.0045 | -1.9568e-05 | 0.00018286
-0.0035 | -1.2369e-05 | 0.00014103
-0.0025 | -7.4665e-06 | 9.9884e-05
-0.0015 | -3.9474e-06 | 5.9422e-05
-0.0005 | -1.1966e-06 | 1.9639e-05
0.0005 | 1.098e-06 | -1.9474e-05
0.0015 | 2.9495e-06 | -5.7934e-05
0.0025 | 4.0769e-06 | -9.5757e-05
0.0035 | 3.9116e-06 | -0.00013296
0.0045 | 1.6085e-06 | -0.00016955
0.0055 | -3.9275e-06 | -0.00020555
0.0065 | -1.3984e-05 | -0.00024097
0.0075 | -2.9936e-05 | -0.00027581
0.0085 | -5.3063e-05 | -0.00031008
0.0095 | -8.4272e-05 | -0.00034383
0.0105 | -0.00012369 | -0.00037708
0.0115 | -0.00017011 | -0.00040994
0.0125 | -0.00022024 | -0.00044257
0.0135 | -0.00026787 | -0.00047524
0.0145 | -0.00030275 | -0.00050842
0.0155 | -0.00030947 | -0.00054287
0.0165 | -0.00026637 | -0.00057981
0.0175 | -0.00014454 | -0.00062113

## Residuais BQF002 - I=110A
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | avg_L.Bn(T/m^n-2) | std_L.Bn(T/m^n-2) | avg_angulo(rad) | std_angulo(rad) | avg_Nn/NnIma@17.5mm | std_Nn/NnIma@17.5mm | avg_Sn/NnIma@17.5mm | std_Sn/NnIma@17.5mm
1 | 0.00010491 | 2.1068e-07 | 4.9847e-05 | 4.5713e-07 | 0.00011615 | 3.0546e-07 | 0 | 0 | -33.7559 | 0 | -16.0385 | 0
2 | -4.1195 | 1.7033e-05 | 0.0035377 | 3.4292e-05 | 4.1195 | 1.7036e-05 | 0 | 0 | 23195.95 | 0 | -19.9198 | 0
3 | -0.010148 | 0.00032312 | 0.16051 | 0.0013635 | 0.16083 | 0.0013636 | -0.50255 | 0.0020156 | 1 | 0 | -15.8167 | 0
4 | 0.74514 | 0.045712 | -1.4299 | 0.074221 | 1.6124 | 0.063486 | 0 | 0 | -1.2849 | 0 | 2.4658 | 0
5 | -2.1757 | 3.5071 | 3.5699 | 5.2917 | 4.1806 | 3.1358 | 0 | 0 | 0.065656 | 0 | -0.10773 | 0
6 | 50938.82 | 179.8493 | 393.3966 | 318.6729 | 50940.34 | 181.2203 | 0 | 0 | -26.9009 | 0 | -0.20775 | 0
7 | -165676.2 | 15713.66 | -76943.02 | 14406.41 | 182671.4 | 16983.05 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0.71109 | 0
8 | 4198568 | 651884.5 | 953568.7 | 971905.8 | 4305493 | 591980.5 | 0 | 0 | -0.67904 | 0 | -0.15422 | 0
9 | 503544200 | 38217710 | 1581844 | 36076160 | 503546700 | 33019110 | 0 | 0 | -1.4252 | 0 | -0.0044771 | 0
10 | -528081300000 | 3681611000 | 10799550000 | 2038326000 | 528191700000 | 3711301000 | 0 | 0 | 26.156 | 0 | -0.5349 | 0
11 | -781120300000 | 211469900000 | 334847300000 | 219588800000 | 849865700000 | 176901900000 | 0 | 0 | 0.67706 | 0 | -0.29024 | 0
12 | 23961500000000 | 6848681000000 | -42105840000000 | 9683073000000 | 48446410000000 | 9933133000000 | 0 | 0 | -0.36346 | 0 | 0.63869 | 0
13 | 1872108000000000 | 409162300000000 | -175758200000000 | 550184800000000 | 1880341000000000 | 333413500000000 | 0 | 0 | -0.49695 | 0 | 0.046655 | 0
14 | 3.9587e+17 | 28281080000000000 | 1.6038e+17 | 53441410000000000 | 4.2713e+17 | 36307000000000000 | 0 | 0 | -1.839 | 0 | -0.74502 | 0
15 | -4.573e+18 | 3.3369e+18 | 6.3909e+17 | 1.4528e+18 | 4.6174e+18 | 1.4579e+18 | 0 | 0 | 0.37176 | 0 | -0.051954 | 0
BQF-002 I = 110A
Gradiente [T] | Erro Gradiente [T] | Desl. Normal [µm] | Erro Desl. Normal [µm] | Desl. Skew [µm] | Erro Desl. Skew [µm] | Ângulo [rad] | Erro Ângulo [rad]
-4.1195 | 1.7033e-05 | -25.4669 | -0.051143 | -12.1001 | -0.11097 | 0 | 0
PosX[m] | Residual Normal | Residual Skew
-0.0175 | -0.00028603 | 0.00073185
-0.0165 | -0.00039484 | 0.00069923
-0.0155 | -0.00042469 | 0.00066131
-0.0145 | -0.000405 | 0.00062027
-0.0135 | -0.00035785 | 0.0005774
-0.0125 | -0.00029892 | 0.00053349
-0.0115 | -0.00023858 | 0.00048904
-0.0105 | -0.00018306 | 0.00044438
-0.0095 | -0.00013559 | 0.00039975
-0.0085 | -9.7227e-05 | 0.00035535
-0.0075 | -6.7706e-05 | 0.00031132
-0.0065 | -4.5953e-05 | 0.00026776
-0.0055 | -3.0529e-05 | 0.00022476
-0.0045 | -1.9924e-05 | 0.00018237
-0.0035 | -1.2736e-05 | 0.00014064
-0.0025 | -7.7844e-06 | 9.9588e-05
-0.0015 | -4.1669e-06 | 5.923e-05
-0.0005 | -1.2778e-06 | 1.9569e-05
0.0005 | 1.1858e-06 | -1.9395e-05
0.0015 | 3.2277e-06 | -5.7668e-05
0.0025 | 4.5572e-06 | -9.5256e-05
0.0035 | 4.5949e-06 | -0.00013216
0.0045 | 2.4833e-06 | -0.0001684
0.0055 | -2.886e-06 | -0.00020395
0.0065 | -1.2817e-05 | -0.00023882
0.0075 | -2.87e-05 | -0.000273
0.0085 | -5.1838e-05 | -0.00030648
0.0095 | -8.3158e-05 | -0.00033926
0.0105 | -0.00012281 | -0.00037136
0.0115 | -0.00016959 | -0.00040283
0.0125 | -0.00022021 | -0.0004338
0.0135 | -0.00026837 | -0.00046455
0.0145 | -0.00030361 | -0.00049562
0.0155 | -0.00031005 | -0.00052804
0.0165 | -0.00026497 | -0.00056366
0.0175 | -0.00013743 | -0.00060574

## Bobina
| 482.5 |  |  |  | 482.5
B | 965 | [5 empty] | A
|  |  | 376.5 |  |  | 588.5
|  |  |  | 212 mm |  |  | 0.01
| 1.0363e-05 |  | 0.0039016
0.0060984
mm
0.005
|  |  | 600.5 | 0.0062228
330
118

## Deslocamento_Bob
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110 |  |  | -15 | 10.3458 | 2.8937
Gradiente [T/m] | 20 |  |  | -12 | 7.4521 | 3.0843
Comprimento [m] | 0.212 |  | 10.3458 | -9 | 4.3678 | 3.3858
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -4.0068 | -6 | 0.98199 | 2.7872
|  |  |  | -3 | -1.8052 | 0.94562
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | -6.339 | -2 | -2.7509 | 1.256
| X | Z |  | -1 | -4.0068 | 0.70592
Alinhamento [µm] | -5.1408 | -6.5564 |  | 0 | -4.7128 | 1.241
Erro [µm] | 10.2304 | 0.45713 |  | 1 | -5.9538 | 0.99603
|  |  |  | 2 | -6.9498 | 1.1247
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) |  | 3 | -8.0746 | 2.9972
|  |  |  | 6 | -11.0718 | 2.9454
X = -0.015 |  |  |  | 9 | -14.0172 | 3.2435
1 | -4.2621e-05 | 2.44e-05 |  | 12 | -17.2607 | 3.2565
2 | -4.1197 |  |  | 15 | -20.5171 | -20.5171
Deslocamento [µm] | 10.3458 | -5.9227
X = -0.012 |  |  |  | A | B |  |  | A | B
1 | -3.07e-05 | 2.5007e-05 |  | 0.118 | 0.017 |  | -0.015 | 0.103 | 0.002
2 | -4.1196 | [5 empty] | -0.012 | 0.106 | 0.005
Deslocamento [µm] | 7.4521 | -6.0703 |  |  |  |  | -0.009 | 0.109 | 0.008
[7 empty] | -0.006 | 0.112 | 0.011
X = -0.009 | [6 empty] | -0.003 | 0.115 | 0.014
1 | -1.7993e-05 | 2.5393e-05 |  |  |  |  | -0.002 | 0.116 | 0.015
2 | -4.1196 | [5 empty] | -0.001 | 0.117 | 0.016
Deslocamento [µm] | 4.3678 | -6.164 |  |  |  |  | 0 | 0.118 | 0.017
[7 empty] | 0.001 | 0.119 | 0.018
X = -0.006 | [6 empty] | 0.002 | 0.12 | 0.019
1 | -4.0453e-06 | 2.5504e-05 |  |  |  |  | 0.003 | 0.121 | 0.02
2 | -4.1195 | [5 empty] | 0.006 | 0.124 | 0.023
Deslocamento [µm] | 0.98199 | -6.1911 |  |  |  |  | 0.009 | 0.127 | 0.026
[7 empty] | 0.012 | 0.13 | 0.029
X = -0.003 | [6 empty] | 0.015 | 0.133 | 0.032
1 | 7.4367e-06 | 2.5194e-05
2 | -4.1195 | [8 empty] | DeltaT [°C] | 1
Deslocamento [µm] | -1.8052 | -6.1159 | [7 empty] | L0 [m] | 0.215
[10 empty] | alpha | 2.4e-05
X = -0.002 | [9 empty] | DeltaL [m] | 5.16e-06
1 | 1.1332e-05 | 2.7753e-05
2 | -4.1193
Deslocamento [µm] | -2.7509 | -6.7372
X = -0.001
1 | 1.6505e-05 | 2.7494e-05
2 | -4.1192
Deslocamento [µm] | -4.0068 | -6.6746
X = 0.0
1 | 1.9413e-05 | 2.8235e-05
2 | -4.1192
Deslocamento [µm] | -4.7128 | -6.8544
X = 0.001
1 | 2.4525e-05 | 2.8052e-05
2 | -4.1192
Deslocamento [µm] | -5.9538 | -6.8101
X = 0.002
1 | 2.8627e-05 | 2.8685e-05
2 | -4.1191
Deslocamento [µm] | -6.9498 | -6.9638
X = 0.003
1 | 3.326e-05 | 2.7797e-05
2 | -4.1191
Deslocamento [µm] | -8.0746 | -6.7482
X = 0.006
1 | 4.5606e-05 | 2.8669e-05
2 | -4.1191
Deslocamento [µm] | -11.0718 | -6.9599
X = 0.009
1 | 5.7737e-05 | 2.8577e-05
2 | -4.119
Deslocamento [µm] | -14.0172 | -6.9378
X = 0.012
1 | 7.1097e-05 | 2.8481e-05
2 | -4.119
Deslocamento [µm] | -17.2607 | -6.9146
X = 0.015
1 | 8.4509e-05 | 2.9375e-05
2 | -4.119
Deslocamento [µm] | -20.5171 | -7.1317

## Tendencia (10)-24-11-2015
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110 |  |  |  | -25.2919
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | -21.8626 | -60 | -26.3341 | -1.0422
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -26.9852 | -40 | -26.9321 | -1.6402
|  |  |  | -20 | -26.9852 | -1.6933
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | 5.1226 | 0 | -26.5843 | -1.2925
| X | Z |  | 20 | -24.6249 | 0.66699
Alinhamento [µm] | -25.2919 | -10.0959 |  | 40 | -23.72 | 1.5719
Erro [µm] | 1.9575 | 3.4706 |  | 60 | -21.8626 | 3.4293
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 4.7217 | -60 | 0.25024
|  |  | -0.40084 | -40 | -0.34777
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | -0.40084
1 | 0.00010833 | 1.6977e-05 | 5.1226 | 0 | 0
2 | -4.1136 |  |  | 20 | 1.9594
Deslocamento [µm] | -26.3341 | -4.127 | 2.5613 | 40 | 2.8643
|  |  |  | 60 | 4.7217
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 0.00011082 | 2.7719e-05 |  | -60 | 0.25024
2 | -4.1148 |  |  | -40 | 26.2365
Deslocamento [µm] | -26.9321 | -6.7363 |  | -20 | 26.1835
|  |  |  | 0 | 26.5843
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A |  |  |  | 20 | 28.5438
1 | 0.00011109 | 3.94e-05 |  | 40 | 29.4487 | [5 empty] | 0.151 | 0.118
2 | -4.1167 |  |  | 60 | 31.3061 | [5 empty] | 0.05 | 0.017
Deslocamento [µm] | -26.9852 | -9.5709 | [8 empty] | 0.101
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 0.0001095 | 4.9315e-05
2 | -4.119
Deslocamento [µm] | -26.5843 | -11.9725
[7 empty] | DeltaT [°C] | 1
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A | [6 empty] | L0 [m] | 0.215 | A | 3 | -0.02229 | 0.02829
1 | 0.00010147 | 5.3431e-05 |  |  |  |  | alpha | 2.4e-05 | B | 2 | -0.02329 | 0.02729
2 | -4.1205 | [5 empty] | DeltaL [m] | 5.16e-06
Deslocamento [µm] | -24.6249 | -12.9669
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 9.7785e-05 | 5.3691e-05
2 | -4.1225
Deslocamento [µm] | -23.72 | -13.024
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | 9.0183e-05 | 5.0629e-05
2 | -4.125
Deslocamento [µm] | -21.8626 | -12.2737
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | -1.8685e-06 | 5.0763e-05
2 | -4.1185
Deslocamento [µm] | 0.45368 | -12.3256

## Tendencia (9)-03-11-2015
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | 0.12487 | -60 | 0.12487
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -4.689 | -40 | -3.0168
|  |  |  | -20 | -3.9903
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | 4.5642 | 0 | -4.689
| X | Z |  | 20 | -2.2414
Alinhamento [µm] | -2.4762 | -3.5759 |  | 40 | -0.30802
Erro [µm] | 1.8049 | 3.3589 |  | 60 | -3.213
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 4.8139 | -60 | 4.8139
|  |  | 0 | -40 | 1.6722
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | 0.69876
1 | -5.1378e-07 | -9.7544e-06 | 4.8139 | 0 | 0
2 | -4.1145 |  |  | 20 | 2.4476
Deslocamento [µm] | 0.12487 | 2.3708 | 2.407 | 40 | 4.381
|  |  |  | 60 | 1.476
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 1.2417e-05 | 2.0827e-06 |  | -60 | 4.8139
2 | -4.116 |  |  | -40 | 6.3613
Deslocamento [µm] | -3.0168 | -0.506 |  | -20 | 5.3878
|  |  |  | 0 | 2
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A |  |  |  | 20 | 7.1366
1 | 1.6432e-05 | 1.3215e-05 |  | 40 | 9.0701 |  |  | 0.151 | 0.118
2 | -4.1181 |  |  | 60 | 6.1651 |  |  | 0.05 | 0.017
Deslocamento [µm] | -3.9903 | -3.2089 | [5 empty] | 0.101
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 1.932e-05 | 2.1837e-05
2 | -4.1203
Deslocamento [µm] | -4.689 | -5.2999
[6 empty] | DeltaT [°C] | 1
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A | [5 empty] | L0 [m] | 0.215
1 | 9.2391e-06 | 2.6112e-05 |  |  |  | alpha | 2.4e-05
2 | -4.122 |  |  |  |  | DeltaL [m] | 5.16e-06
Deslocamento [µm] | -2.2414 | -6.3348
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 1.2703e-06 | 2.608e-05
2 | -4.124
Deslocamento [µm] | -0.30802 | -6.3239
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | 1.3256e-05 | 2.3636e-05
2 | -4.1258
Deslocamento [µm] | -3.213 | -5.7289
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 1.347e-05 | 5.9001e-05
2 | -4.1175
Deslocamento [µm] | -3.2714 | -14.3295

## Tendencia (8)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | 6.4247 | -60 | 6.0761
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -3.5709 | -40 | 6.4247
|  |  |  | -20 | -3.1313
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | -2.8538 | 0 | -3.5709
| X | Z |  | 20 | -2.869
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | -1.6531
|  |  |  | 60 | -0.18493
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 9.9957 | -60 | 9.647
|  |  | 0 | -40 | 9.9957
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | 0.4396
1 | -2.4984e-05 | 2.5884e-05 | 9.9957 | 0 | 0
2 | -4.1119 |  |  | 20 | 0.70195
Deslocamento [µm] | 6.0761 | -6.295 | 4.9978 | 40 | 1.9179
|  |  |  | 60 | 3.386
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | -2.6428e-05 | 3.9009e-05 |  | -60 | 9.647
2 | -4.1134 |  |  | -40 | 13.5666
Deslocamento [µm] | 6.4247 | -9.4835 |  | -20 | 4.0106
|  |  |  | 0 | 2
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A |  |  |  | 20 | 4.2729
1 | 1.2887e-05 | 5.056e-05 |  | 40 | 5.4888 |  | 0.151 | 0.118
2 | -4.1154 |  |  | 60 | 6.957 |  | 0.05 | 0.017
Deslocamento [µm] | -3.1313 | -12.2855 |  |  |  |  | 0.101
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 1.4704e-05 | 5.8647e-05
2 | -4.1176 |  |  |  |  | -6.261
Deslocamento [µm] | -3.5709 | -14.2431
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | 1.1818e-05 | 6.4123e-05
2 | -4.1193
Deslocamento [µm] | -2.869 | -15.5663
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 6.8129e-06 | 6.2896e-05
2 | -4.1214
Deslocamento [µm] | -1.6531 | -15.2609
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | 7.6248e-07 | 5.9676e-05
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | -0.18493 | -14.4736
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 1.347e-05 | 5.9001e-05
2 | -4.1175
Deslocamento [µm] | -3.2714 | -14.3295

## Tendencia (7)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | 8.7247 | -60 | 3.4638
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | 2.8728 | -40 | 3.2602
|  |  |  | -20 | 2.8728
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | -5.852 | 0 | 2.9847
| X | Z |  | 20 | 5.761
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | 7.8821
|  |  |  | 60 | 8.7247
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 5.7401 | -60 | 0.47913
|  |  | -0.11187 | -40 | 0.27555
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | -0.11187
1 | -1.4243e-05 | 2.3949e-05 | 5.852 | 0 | 0
2 | -4.112 |  |  | 20 | 2.7764
Deslocamento [µm] | 3.4638 | -5.8242 | 2.926 | 40 | 4.8975
|  |  |  | 60 | 5.7401
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | -1.3411e-05 | 3.6662e-05 |  | -60 | 0.47913
2 | -4.1135 |  |  | -40 | -2.7091
Deslocamento [µm] | 3.2602 | -8.9125 |  | -20 | -3.0965
|  |  |  | 0 | 2
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A |  |  |  | 20 | -0.2083
1 | -1.1823e-05 | 4.7119e-05 |  | 40 | 1.9128 | 0.083 | 0.084
2 | -4.1154 |  |  | 60 | 2.7554 | 0.043 | 0.039
Deslocamento [µm] | 2.8728 | -11.4495 |  |  |  | 0.04
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | -1.229e-05 | 5.6695e-05
2 | -4.1176
Deslocamento [µm] | 2.9847 | -13.7691
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | -2.3732e-05 | 6.1646e-05
2 | -4.1194
Deslocamento [µm] | 5.761 | -14.9648
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | -3.2485e-05 | 6.2199e-05
2 | -4.1213
Deslocamento [µm] | 7.8821 | -15.0919
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | -3.5972e-05 | 5.9442e-05
2 | -4.123
Deslocamento [µm] | 8.7247 | -14.4171

## Tendencia (6)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | 7.0706 | -60 | 1.7153
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | 0.45298 | -40 | 0.45298
|  |  |  | -20 | 0.50772
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | -6.6177 | 0 | 0.99579
| X | Z |  | 20 | 3.1292
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | 5.8458
|  |  |  | 60 | 7.0706
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 6.0749 | -60 | 0.71954
|  |  | -0.5428 | -40 | -0.5428
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | -0.48807
1 | -7.0535e-06 | 2.3583e-05 | 6.6177 | 0 | 0
2 | -4.112 |  |  | 20 | 2.1334
Deslocamento [µm] | 1.7153 | -5.7351 | 3.3088 | 40 | 4.85
|  |  |  | 60 | 6.0749
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | -1.8633e-06 | 3.6471e-05 |  | -60 | 0.71954
2 | -4.1135 |  |  | -40 | -1.5386
Deslocamento [µm] | 0.45298 | -8.8662 |  | -20 | -1.4839
|  |  |  | 0 | 2
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A |  |  |  | 20 | 1.1376
1 | -2.0895e-06 | 4.7979e-05 |  | 40 | 3.8542 | 0.083 | 0.084
2 | -4.1154 |  |  | 60 | 5.0791 | 0.043 | 0.039
Deslocamento [µm] | 0.50772 | -11.6584 |  |  |  | 0.04
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | -4.1002e-06 | 5.6674e-05
2 | -4.1175
Deslocamento [µm] | 0.99579 | -13.7641
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | -1.289e-05 | 6.0677e-05
2 | -4.1194
Deslocamento [µm] | 3.1292 | -14.7294
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | -2.4092e-05 | 6.0893e-05
2 | -4.1213
Deslocamento [µm] | 5.8458 | -14.7751
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | -2.9153e-05 | 5.7883e-05
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | 7.0706 | -14.0389

## Tendencia (5)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  | -22.7233 | -60 | -29.107
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -30.2517 | -40 | -30.2517
|  |  |  | -20 | -29.4331
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  | 7.5283 | 0 | -28.6048
| X | Z |  | 20 | -26.5693
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | -24.2517
|  |  |  | 60 | -22.7233
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | 5.8814 | -60 | -0.50219
|  |  | -1.6469 | -40 | -1.6469
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  | -20 | -0.82826
1 | 0.00011969 | 2.2396e-05 | 7.5283 | 0 | 0
2 | -4.1119 |  |  | 20 | 2.0355
Deslocamento [µm] | -29.107 | -5.4465 | 3.7642 | 40 | 4.353
|  |  |  | 60 | 5.8814
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 0.00012444 | 3.4941e-05
2 | -4.1136
Deslocamento [µm] | -30.2517 | -8.494
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A
1 | 0.00012113 | 4.6767e-05 |  |  |  | 0.115 | 0.083
2 | -4.1155 |  |  |  |  | 0.075 | 0.043
Deslocamento [µm] | -29.4331 | -11.3635 |  |  |  | 0.04
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 0.00011778 | 5.5956e-05
2 | -4.1176
Deslocamento [µm] | -28.6048 | -13.5894
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | 0.00010945 | 6.0249e-05
2 | -4.1194
Deslocamento [µm] | -26.5693 | -14.6258
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 9.9953e-05 | 5.9727e-05
2 | -4.1215
Deslocamento [µm] | -24.2517 | -14.4917
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | 9.3691e-05 | 5.7797e-05
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | -22.7233 | -14.0179

## Tendencia (4)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  |  | -60 | -25.4397
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | -14.6915 | -40 | -24.564
|  |  | -24.5546 | -20 | -24.5546
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  | 0 | -20.6548
| X | Z | 39.2461 | 20 | -21.0885
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | -18.8442
|  |  |  | 60 | -14.6915
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2)
-26.6915
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  |  | -33.4397
1 | 0.00010461 | 2.1483e-05
2 | -4.1119
Deslocamento [µm] | -25.4397 | -5.2245
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 0.00010104 | 3.4709e-05
2 | -4.1134
Deslocamento [µm] | -24.564 | -8.438
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A
1 | 0.00010105 | 4.6383e-05
2 | -4.1154
Deslocamento [µm] | -24.5546 | -11.2707
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 8.5047e-05 | 5.398e-05
2 | -4.1175
Deslocamento [µm] | -20.6548 | -13.1099
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | 8.6874e-05 | 5.9959e-05
2 | -4.1195
Deslocamento [µm] | -21.0885 | -14.5549
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 7.7664e-05 | 5.9491e-05
2 | -4.1214
Deslocamento [µm] | -18.8442 | -14.4347
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | 6.0574e-05 | 5.6827e-05
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | -14.6915 | -13.7826

## Tendencia (3)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  |  | -60 | -12.0239
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  | 0.64614 | -40 | -11.676
|  |  | -10.1142 | -20 | -10.1142
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  | 0 | -9.3181
| X | Z | 10.7603 | 20 | -6.5345
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! |  | 40 | -3.571
|  |  |  | 60 | 0.64614
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2)
-11.3539
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A |  |  |  |  | -20.0239
1 | 4.9443e-05 | 2.0415e-05
2 | -4.1121
Deslocamento [µm] | -12.0239 | -4.9647
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 4.8029e-05 | 3.3255e-05
2 | -4.1135
Deslocamento [µm] | -11.676 | -8.0844
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A
1 | 4.1625e-05 | 4.5032e-05
2 | -4.1155
Deslocamento [µm] | -10.1142 | -10.9418
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 3.8369e-05 | 5.4189e-05
2 | -4.1177
Deslocamento [µm] | -9.3181 | -13.1602
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | 2.6918e-05 | 5.8326e-05
2 | -4.1194
Deslocamento [µm] | -6.5345 | -14.1587
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 1.4718e-05 | 5.9085e-05
2 | -4.1214
Deslocamento [µm] | -3.571 | -14.3361
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | -2.6641e-06 | 5.6146e-05
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | 0.64614 | -13.6173

## Tendencia (2)
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212 |  |  |  |  | -60 | -3.2568
Gradiente Integrado [T] | 4.24 |  |  |  | 12.2101 | -40 | -2.4815
[5 empty] | 2.9468 | -20 | 3.1246
Erro de alinhamento Bobina contra berço | [5 empty] | 0 | 2.9468
| X | Erro | Z | Erro | 15.1569 | 20 | 3.8447
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40 | 7.9877
[6 empty] | 60 | 12.2101
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
0.21014
Forçado contra referência sentido X negativo, 120 mm face lado A | [6 empty] | -11.2568
1 | 1.3392e-05 | 4.4509e-07 | 1.9716e-05 | 3.7648e-07
2 | -4.1121
Deslocamento [µm] | -3.2568 | -0.10824 | -4.7946 | -0.091555
Forçado contra referência sentido X negativo, 100 mm face lado A
1 | 1.0207e-05 | 2.6571e-07 | 3.0836e-05 | 5.3109e-07
2 | -4.1133
Deslocamento [µm] | -2.4815 | -0.064598 | -7.4966 | -0.12911
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A
1 | -1.2859e-05 | 2.4941e-07 | 4.4523e-05 | 4.0905e-07
2 | -4.1154
Deslocamento [µm] | 3.1246 | -0.060603 | -10.8184 | -0.099394
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | -1.2134e-05 | 1.8188e-07 | 5.1395e-05 | 2.9678e-07
2 | -4.1176
Deslocamento [µm] | 2.9468 | -0.044172 | -12.4819 | -0.072076
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | -1.5839e-05 | 4.1025e-07 | 5.6706e-05 | 4.3388e-07
2 | -4.1196
Deslocamento [µm] | 3.8447 | -0.099586 | -13.765 | -0.10532
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | -3.2921e-05 | 5.4192e-07 | 5.6614e-05 | 6.1411e-07
2 | -4.1214
Deslocamento [µm] | 7.9877 | -0.13149 | -13.7365 | -0.149
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | -5.0343e-05 | 2.6271e-07 | 5.4061e-05 | 3.8242e-07
2 | -4.1231
Deslocamento [µm] | 12.2101 | -0.063718 | -13.1117 | -0.092751

## Tendencia
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
[5 empty] | 9.7321e-05 | -20 | -15.5244
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | -15.5244 | 0 | -13.3722
| X | Erro | Z | Erro | 15.5245 | 20 | -10.1991
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40 | -5.8454
[6 empty] | 60 | 9.7321e-05
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, 80 mm face lado A
1 | 6.3895e-05 | 2.3655e-07 | 4.006e-05 | 3.2677e-07
2 | -4.1158
Deslocamento [µm] | -15.5244 | -0.057474 | -9.7332 | -0.079394
Forçado contra referência sentido X negativo, 60 mm face Lado A (centro)
1 | 5.5102e-05 | 4.931e-07 | 4.8692e-05 | 4.5257e-07
2 | -4.1206
Deslocamento [µm] | -13.3722 | -0.11967 | -11.8167 | -0.10983
Forçado contra referência sentido X negativo, 40 mm face Lado A
1 | 4.2014e-05 | 1.4952e-07 | 5.3096e-05 | 2.9098e-07
2 | -4.1194
Deslocamento [µm] | -10.1991 | -0.036297 | -12.8892 | -0.070637
Forçado contra referência sentido X negativo, 20 mm face Lado A
1 | 2.4092e-05 | 3.213e-07 | 5.4157e-05 | 3.8242e-07
2 | -4.1214
Deslocamento [µm] | -5.8454 | -0.077958 | -13.1404 | -0.092788
Forçado contra referência sentido X negativo, 0 mm face Lado A
1 | -4.0128e-10 | 2.5964e-07 | 5.1532e-05 | 3.3206e-07
2 | -4.1233
Deslocamento [µm] | 9.7321e-05 | -0.062968 | -12.4979 | -0.080533

## Posicao
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Erro de alinhamento Bobina contra berço | [5 empty] | Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço | [5 empty] | Erro de alinhamento Bobina contra berço
| X | Erro | Z | Erro |  |  | X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro |  |  | X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Alinhamento [µm] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) |  | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) |  | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, lado A | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, lado A | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, lado A
1 | -0.00014236 | 3.3239e-07 | 4.2894e-05 | 3.2202e-07 |  | 1 | -5.2634e-05 | 2.0351e-07 | 4.4194e-05 | 2.5092e-07 | 1 | -0.00023337 | 2.8024e-07 | 4.8508e-05 | 2.4625e-07 |  | 1 | -0.00011314 | 2.8024e-07 | 4.8508e-05 | 2.4625e-07
2 | -4.1241 |  |  |  |  | 2 | -4.124 |  |  |  | 2 | -4.1236 |  |  |  |  | 2 | -4.1236
Deslocamento [µm] | 34.5191 | -0.080599 | -10.4008 | -0.078084 | 21.7562 | Deslocamento [µm] | 12.7629 | -0.049348 | -10.7163 | -0.060844 | Deslocamento [µm] | 56.5939 | -0.067961 | -11.7636 | -0.059717 | 29.1556 | Deslocamento [µm] | 27.4383 | -0.067961 | -11.7636 | -0.059717
Forçado contra referência sentido X negativo, centro | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, centro |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, centro
1 | -6.8323e-05 | 1.0654e-07 | 4.0266e-05 | 2.5274e-07 |  | 1 | 1.8885e-05 | 2.2322e-07 | 4.2073e-05 | 1.7239e-07 | 1 | -0.00017213 | 3.0859e-07 | 4.6021e-05 | 2.6361e-07 |  | 1 | -0.00017213 | 3.0859e-07 | 4.6021e-05 | 2.6361e-07
2 | -4.1185 |  |  |  |  | 2 | -4.1184 |  |  |  | 2 | -4.1181 |  |  |  |  | 2 | -4.1181
Deslocamento [µm] | 16.589 | -0.025867 | -9.7767 | -0.061367 |  | Deslocamento [µm] | -4.5855 | -0.054199 | -10.2157 | -0.041858 | Deslocamento [µm] | 41.7998 | -0.074935 | -11.1753 | -0.064012 | 12.6442 | Deslocamento [µm] | 41.7998 | -0.074935 | -11.1753 | -0.064012
Forçado contra referência sentido X negativo, lado B | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, lado B | [5 empty] | Forçado contra referência sentido X negativo, lado B
1 | -2.3148e-05 | 2.5287e-07 | 5.4226e-06 | 4.026e-07 |  | 1 | 5.4098e-05 | 2.2583e-07 | 7.7658e-06 | 2.1617e-07 | 1 | -0.00016328 | 3.1442e-07 | 1.3517e-05 | 5.0655e-07 |  | 1 | -0.00016328 | 3.1442e-07 | 1.3517e-05 | 5.0655e-07
2 | -4.1129 |  |  |  |  | 2 | -4.1127 |  |  |  | 2 | -4.1125 |  |  |  |  | 2 | -4.1125
Deslocamento [µm] | 5.6281 | -0.061482 | -1.3184 | -0.097887 |  | Deslocamento [µm] | -13.1539 | -0.05491 | -1.8882 | -0.05256 | Deslocamento [µm] | 39.703 | -0.076455 | -3.2869 | -0.12317 | 10.5473 | Deslocamento [µm] | 39.703 | -0.076455 | -3.2869 | -0.12317
| 17.9301 |  |  |  |  | -55 | 17.3484 |  |  |  | -55 | 14.7941 | 27.2485 |  |  |  | -55 | -14.3616 | 12.6707
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 29.3454 |  |  |  | 0 | 0 | 14.7676
| -10.9609 |  |  |  |  | 55 | -8.5684 |  |  |  | 55 | -2.0969 | -31.4423 |  |  |  | 55 | -2.0969 | -16.8644

## Deslocamento em Z_2
Magneto | QB-002
Referências |  |  | Melhor alinhamento
Corrente [A] | 110 |  | A [mm] | -0.1
Gradiente [T/m] | 20 |  | B [mm] | 0.151
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
[5 empty] | Deslocamento lado B em 0.05 |  |  |  |  | Deslocamento lado B em 0.073 e lado A em -0.021 |  |  |  |  | Deslocamento lado B em 0.1 e lado A em -0.05 |  |  |  |  | Deslocamento lado B em 0.15 e lado A em -0.1 |  |  |  |  | Deslocamento lado B em 0.15 e lado A em -0.1
Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço |  |  |  |  | Erro de alinhamento Bobina contra berço
| X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro |  | X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 28.0797 | 25.6261 | -45.8764 | 5.0853 | Alinhamento [µm] | 2.3612 | 23.4418 | -45.7611 | 5.188 | Alinhamento [µm] | 4.4138 | 22.188 | -45.5344 | 5.023 | Alinhamento [µm] | 12.8245 | 13.56 | -45.304 | 4.9441 | Alinhamento [µm] | 5.6567 | 1.9742 | -47.7576 | 0.70813 | Alinhamento [µm] | 5.209 | 9.0851 | -45.6999 | 4.9432
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z
1 | -0.00010193 | 1.9124e-07 | 0.00019941 | 4.4443e-07 | 1 | 1.4725e-06 | 2.5598e-07 | 0.0001986 | 2.6935e-07 | 1 | 1.4725e-06 | 2.5598e-07 | 0.0001986 | 2.6935e-07 | 1 | -5.8625e-05 | 2.0056e-07 | 0.00019644 | 2.5466e-07 | 1 | -2.0472e-05 | 1.65e-07 | 0.00019699 | 2.9136e-07 | 1 | -1.1231e-05 | 2.44e-07 | 0.00019852 | 2.7683e-07 | 0.00019883 | 2.7895e-07 | 0 | 0 | 0.00015584 | 0 | -0.0027546 | 0
2 | -4.1192 | 9.4066e-06 | 0.0033096 | 1.5373e-05 | 2 | -4.1193 | 1.7189e-05 | 0.0033642 | 1.0187e-05 | 2 | -4.1193 | 1.7189e-05 | 0.0033642 | 1.0187e-05 | 2 | -4.1188 | 4.6863e-06 | 0.003401 | 1.0478e-05 | 2 | -4.1187 | 1.9051e-05 | 0.0034472 | 1.0458e-05 | 2 | -4.1181 | 1.0734e-05 | 0.003425 | 1.0966e-05 | 4.1181 | 1.0729e-05 | -0.00041584 | 3.9959e-06 | 1 | 0 | -0.00083169 | 0
Deslocamento [µm] | 24.7466 | -0.046427 | -48.4117 | -0.10789 | Deslocamento [µm] | -0.35746 | -0.062142 | -48.2119 | -0.065386 | Deslocamento [µm] | -0.35746 | -0.062142 | -48.2119 | -0.065386 | Deslocamento [µm] | 14.2335 | -0.048694 | -47.6932 | -0.06183 | Deslocamento [µm] | 4.9705 | -0.040061 | -47.8289 | -0.070741 | Deslocamento [µm] | 2.7272 | -0.05925 | -48.2061 | -0.067222
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A
1 | -1.7668e-05 | 2.0629e-07 | 0.00020293 | 2.6859e-07 | 1 | 8.0858e-05 | 2.8834e-07 | 0.00020323 | 3.02e-07 | 1 | 6.1867e-05 | 1.8186e-07 | 0.00020066 | 3.4033e-07 | 1 | 5.712e-06 | 2.1744e-07 | 0.00020044 | 5.1213e-07 | 1 | -1.698e-05 | 1.9185e-07 | 0.00019973 | 2.5519e-07 | 1 | 9.8033e-06 | 1.5995e-07 | 0.0002016 | 3.5383e-07 | 0.00020184 | 3.5176e-07 | 0 | 0 | -0.00013585 | 0 | -0.0027936 | 0
2 | -4.125 | 1.1715e-05 | 0.0041428 | 1.0112e-05 | 2 | -4.1249 | 2.0443e-05 | 0.0042148 | 1.0191e-05 | 2 | -4.1244 | 1.2117e-05 | 0.0041753 | 1.9982e-05 | 2 | -4.1243 | 1.1985e-05 | 0.0042342 | 1.7877e-05 | 2 | -4.1242 | 7.9692e-06 | 0.0042706 | 1.4289e-05 | 2 | -4.1237 | 1.3122e-05 | 0.0042143 | 2.1264e-05 | 4.1237 | 1.312e-05 | -0.00051099 | 7.7351e-06 | 1 | 0 | -0.001022 | 0
Deslocamento [µm] | 4.2833 | -0.05001 | -49.1956 | -0.065113 | Deslocamento [µm] | -19.6027 | -0.069903 | -49.2696 | -0.073215 | Deslocamento [µm] | -15.0004 | -0.044095 | -48.6513 | -0.082516 | Deslocamento [µm] | -1.385 | -0.052722 | -48.5997 | -0.12417 | Deslocamento [µm] | 4.1171 | -0.046519 | -48.4275 | -0.061877 | Deslocamento [µm] | -2.3773 | -0.038789 | -48.888 | -0.085805
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 35 mm lado B |  |  |  |  | Forçado contra referência sentido X negativo, 35 mm lado B
1 | -0.00022712 | 2.4818e-07 | 0.00016464 | 3.6138e-07 | 1 | -0.00011125 | 1.2129e-07 | 0.00016374 | 1.8812e-07 | 1 | -0.00011764 | 2.8229e-07 | 0.00016346 | 4.1656e-07 | 1 | -0.0001054 | 2.8192e-07 | 0.00016296 | 2.7843e-07 | 1 | -3.2455e-05 | 1.9396e-07 | 0.00019359 | 3.6893e-07 | 1 | -6.2828e-05 | 1.1292e-07 | 0.00016453 | 4.1131e-07 | 0.00017611 | 3.9808e-07 | 0 | 0 | 0.00087298 | 0 | -0.002286 | 0
2 | -4.1139 | 1.1311e-05 | 0.0025489 | 8.8701e-06 | 2 | -4.1138 | 3.1965e-06 | 0.0025994 | 8.9987e-06 | 2 | -4.1133 | 1.3559e-05 | 0.0025882 | 2.2079e-05 | 2 | -4.1132 | 2.3768e-05 | 0.0026761 | 1.7084e-05 | 2 | -4.1174 | 8.9191e-06 | 0.0032798 | 1.3018e-05 | 2 | -4.1126 | 1.1292e-05 | 0.0026029 | 1.2378e-05 | 4.1126 | 1.1291e-05 | -0.00031646 | 4.5149e-06 | 1 | 0 | -0.00063292 | 0
Deslocamento [µm] | 55.2093 | -0.060327 | -40.0218 | -0.087844 | Deslocamento [µm] | 27.0438 | -0.029484 | -39.8017 | -0.04573 | Deslocamento [µm] | 28.5993 | -0.068629 | -39.7399 | -0.10127 | Deslocamento [µm] | 25.6251 | -0.068539 | -39.619 | -0.067693 | Deslocamento [µm] | 7.8824 | -0.047106 | -47.0166 | -0.089603 | Deslocamento [µm] | 15.2771 | -0.027458 | -40.0056 | -0.10001
| 20.4633 |  |  |  |  | 19.2452 |  |  |  |  | 14.643 |  |  |  |  | 15.6185 |  |  |  |  | 0.85334 |  |  |  |  | 5.1045
| -30.4627 |  |  |  |  | -27.4013 |  |  |  |  | -28.9567 |  |  |  |  | -11.3916 |  |  |  |  | -2.912 |  |  |  |  | -12.5499

## Folga trilho de ref, rot180
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Folga no Trilho de Referência
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 39.8734 | 12.2786 | -41.9307 | 0.097795
Forçado contra referência sentido X negativo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 27.5948 | 0.018871 | -42.0285 | 0.022146
Forçado contra referência sentido X positivo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 52.1521 | 0.0020175 | -41.8329 | 0.035258
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | 0.00011374 | 1.4102e-07 | -0.00017383 | 4.4302e-07
2 | 4.1184 | 8.4201e-06 | -0.003589 | 1.6991e-05
Deslocamento [µm] | 27.6187 | 0.034242 | -42.2075 | 0.10757
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | 0.00011355 | 2.5093e-07 | -0.00017235 | 3.1403e-07
2 | 4.1184 | 1.1617e-05 | -0.0034848 | 9.3544e-06
Deslocamento [µm] | 27.5709 | 0.06093 | -41.8495 | 0.076251
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | 0.00021483 | 1.3046e-07 | -0.00017296 | 1.9704e-07
2 | 4.1183 | 9.551e-06 | -0.0035818 | 1.1627e-05
Deslocamento [µm] | 52.1638 | 0.031678 | -41.9968 | 0.047844
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | 0.00021473 | 1.1871e-07 | -0.00017161 | 4.0239e-07
2 | 4.1183 | 7.3664e-06 | -0.0034998 | 1.7623e-05
Deslocamento [µm] | 52.1404 | 0.028825 | -41.669 | 0.097706

## Folga trilho de ref, rot90
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Folga no Trilho de Referência
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 38.0795 | 11.2202 | -44.5166 | 0.068161
Forçado contra referência sentido X negativo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 26.8593 | 0.0099635 | -44.5848 | 0.025558
Forçado contra referência sentido X positivo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 49.2996 | 0.0080504 | -44.4485 | 0.0022732
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | 0.00011084 | 2.2136e-07 | -0.00018324 | 5.6574e-07
2 | 4.1193 | 1.0911e-05 | -0.003537 | 1.7522e-05
Deslocamento [µm] | 26.9068 | 0.053737 | -44.4829 | 0.13734
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | 0.00011045 | 1.6332e-07 | -0.00018409 | 7.1467e-07
2 | 4.1195 | 1.3894e-05 | -0.0035743 | 1.04e-05
Deslocamento [µm] | 26.8119 | 0.039646 | -44.6867 | 0.17349
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | 0.00020313 | 1.9454e-07 | -0.00018309 | 3.9905e-07
2 | 4.1196 | 1.4333e-05 | -0.0035626 | 1.0786e-05
Deslocamento [µm] | 49.308 | 0.047222 | -44.444 | 0.096866
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | 0.00020306 | 2.4144e-07 | -0.00018313 | 4.1229e-07
2 | 4.1196 | 1.1126e-05 | -0.0035479 | 1.827e-05
Deslocamento [µm] | 49.2913 | 0.058607 | -44.4529 | 0.10008

## Folga trilho de referência
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Folga no Trilho de Referência
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 18.7305 | 8.3954 | -44.7819 | 0.27685
Forçado contra referência sentido X negativo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 10.3351 | 0.029219 | -44.5051 | 0.030998
Forçado contra referência sentido X positivo
| X | Erro | Z | Erro
Deslocamento [µm] | 27.1259 | 0.027438 | -45.0588 | 0.010757
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | -4.2554e-05 | 4.3155e-07 | 0.00018233 | 4.5214e-07
2 | -4.1206 | 2.462e-05 | 0.0032399 | 1.1499e-05
Deslocamento [µm] | 10.3271 | -0.10473 | -44.2476 | -0.10973
Forçado contra referência sentido X negativo
1 | -4.2619e-05 | 2.6127e-07 | 0.00018445 | 2.715e-07
2 | -4.1205 | 1.4792e-05 | 0.0032395 | 1.1719e-05
Deslocamento [µm] | 10.343 | -0.063407 | -44.7625 | -0.06589
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | -0.00011112 | 3.5277e-07 | 0.0001852 | 4.0125e-07
2 | -4.1205 | 1.3933e-05 | 0.0032392 | 1.4701e-05
Deslocamento [µm] | 26.9681 | -0.085612 | -44.9457 | -0.097379
Forçado contra referência sentido X positivo
1 | -0.00011242 | 1.9288e-07 | 0.00018613 | 3.3856e-07
2 | -4.1204 | 1.0401e-05 | 0.0032167 | 1.0086e-05
Deslocamento [µm] | 27.2837 | -0.046809 | -45.1718 | -0.082167

## Deslocamento em Z, rot180
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Erro de alinhamento Bobina contra berço
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 28.9442 | 26.6462 | -40.1622 | 6.2077
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z
1 | 0.00012085 | 3.2958e-07 | -0.00017897 | 2.5043e-07
2 | 4.1178 | 2.1618e-05 | -0.0035942 | 1.4139e-05
Deslocamento [µm] | 29.3488 | 0.080038 | -43.4615 | 0.060815
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A
1 | 8.6512e-06 | 5.5542e-07 | -0.00018154 | 3.6141e-07
2 | 4.1236 | 1.9728e-05 | -0.0043899 | 1.2573e-05
Deslocamento [µm] | 2.098 | 0.13469 | -44.0237 | 0.087642
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B
1 | 0.00022778 | 3.7407e-07 | -0.00013572 | 3.0447e-07
2 | 4.1127 | 1.4083e-05 | -0.002691 | 2.2062e-05
Deslocamento [µm] | 55.3858 | 0.090956 | -33.0015 | 0.074032

## Deslocamento em Z, rot90
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Erro de alinhamento Bobina contra berço
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 27.2019 | 25.0555 | -41.4199 | 5.2658
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z
1 | 0.00010131 | 7.2061e-08 | -0.00017877 | 3.1945e-07
2 | 4.1193 | 9.89e-06 | -0.0035472 | 1.45e-05
Deslocamento [µm] | 24.5941 | 0.017494 | -43.3983 | 0.077551
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A
1 | 1.4653e-05 | 1.4788e-07 | -0.00018732 | 3.3645e-07
2 | 4.125 | 1.1321e-05 | -0.0043836 | 1.0808e-05
Deslocamento [µm] | 3.5523 | 0.035849 | -45.41 | 0.081564
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B
1 | 0.00021992 | 1.3093e-07 | -0.00014584 | 2.6139e-07
2 | 4.1138 | 5.053e-06 | -0.0027805 | 5.0682e-06
Deslocamento [µm] | 53.4592 | 0.031828 | -35.4514 | 0.063541

## Deslocamento em Z
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Erro de alinhamento Bobina contra berço
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 22.0139 | 27.1342 | -44.7971 | 4.3123
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Forçado contra referência sentido X negativo, centro em Z
1 | -4.7101e-05 | 2.0896e-07 | 0.0001991 | 1.8148e-07
2 | -4.119 | 2.2131e-05 | 0.0032542 | 1.7989e-05
Deslocamento [µm] | 11.4349 | -0.05073 | -48.3355 | -0.04406
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado A
1 | 4.708e-05 | 2.5599e-07 | 0.00020097 | 4.1573e-07
2 | -4.1248 | 9.4926e-06 | 0.0041246 | 1.5141e-05
Deslocamento [µm] | -11.4138 | -0.062061 | -48.7218 | -0.10079
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B
1 | -0.00017136 | 3.2047e-07 | 0.00016931 | 3.0474e-07
2 | -4.1142 | 1.212e-05 | 0.0025839 | 1.1221e-05
Deslocamento [µm] | 41.652 | -0.077894 | -41.1538 | -0.074072
Forçado contra referência sentido X negativo, 55 mm lado B
1 | -0.00019082 | 3.3138e-07 | 0.00016859 | 2.4237e-07
2 | -4.1141 | 2.2037e-05 | 0.0026311 | 1.3708e-05
Deslocamento [µm] | 46.3824 | -0.080548 | -40.9773 | -0.058912

## Efeito Ciclagem no Centro
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Efeito da ciclagem no centro magnético
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 11.5164 | 0.22069 | -48.9955 | 0.24617
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Medida 1, após ciclagem
1 | -4.7103e-05 | 2.164e-07 | 0.00020105 | 2.3664e-07
2 | -4.1189 | 7.6242e-06 | 0.0032955 | 1.6847e-05
Deslocamento [µm] | 11.4359 | -0.052538 | -48.812 | -0.057452
Medida 2, após ciclagem
1 | -4.7601e-05 | 3.2653e-07 | 0.00020153 | 4.52e-07
2 | -4.1185 | 1.1875e-05 | 0.0033209 | 1.8118e-05
Deslocamento [µm] | 11.5579 | -0.079285 | -48.9335 | -0.10975
Medida 3, após ciclagem
1 | -4.8051e-05 | 4.422e-07 | 0.00020222 | 3.782e-07
2 | -4.1185 | 1.6117e-05 | 0.0032903 | 1.1079e-05
Deslocamento [µm] | 11.6672 | -0.10737 | -49.0994 | -0.09183
Medida 4, após ciclagem
1 | -4.6972e-05 | 6.6943e-07 | 0.00020238 | 5.0244e-07
2 | -4.1186 | 2.6486e-05 | 0.0033934 | 1.9267e-05
Deslocamento [µm] | 11.4049 | -0.16254 | -49.137 | -0.12199